ГУАП

КАФЕДРА № 15

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

по курсу: Безопасность жизнедеятельности

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ

| СТУДЕНТЫ ГР. | 4842 |  |  |  | Митрофанов Д.А. Порозов А.Д. Романенко Д.В. Чернявский Д.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург
2012

1. Цель работы:  ознакомление с вредным действием пыли  на  организм человека, влиянием  ее  на качество и надежность  электронных изделий  и приборов,  требованиями санитарных и технологических норм на ПДК  пыли в воздухе рабочей зоны; изучение методов и приборов для измерения запыленности и дисперсного состава пыли в производственных помещениях.

2. Расчетные формулы

Где:

d10 – средне-арифметический диаметр частиц;

d20 – средне-квадратичный диаметр частиц;

d30 – средне-кубический диаметр частиц;

di – средний диаметр i-го интервала диаметров;

ni – количество частиц i-го интервала диаметров;

N – общее количество частиц;

-  среднеквадратическое отклонение логарифмов диаметров частиц;

do - среднегеометрический диаметр частиц.

3. Результаты измерений и вычислений

Таблица 1. Измерение массовой концентрации аэрозоля

| Тип пылемера | № измерения | Показания пылемеров, n0, мг/ м3 | Среднее значение показаний nср, мг/ м3 | Интервал между измерениями, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЗ-2 | 1 2 | 0,1 0,1 | 0,1 | 5 |
| ПРИМА-01 | 1 2 3 | 0,1 0,1 0,1 | 0,1 | 5 5 |
| ИКП-4 | 1 2 3 | 0,26 0,26 0,26 | 0,26 | 5 5 |

Таблица 2. Измерение счетной концентрации аэрозоля

| Нижняя граница диаметров, dнгр, мкм | Кол-во частиц N(d >dнгр), шт. | Интервал диаметров, мкм | Средний диаметр i-го интервала, di , мкм | Кол-во частиц в i–м интервале, ni , шт. | Доля частиц, ni / N | Накопленная доля частиц, F(d ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 4,0 7,0 10,0 | 25000 20000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-4,0 4,0-7,0 7,0-10 > 10,0 | 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,25 1,75 3,0 5,5 8,5 | 5000 19000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0,20 0,76 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,20 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |

= 0,045                     do = 0,489

d10 = (5000 * 0,45 + 19000 * 0,55 + 1000 * 0,65) / 25000 = 0,534

d20 = (5000 * 0,452 + 19000 * 0,552 + 1000 * 0,652) / 25000 = 0,536

d30 = (5000 * 0,453 + 19000 * 0,553 + 1000 * 0,653) / 25000 = 0,538

d10 = 0,489 * е0,045^2 / (2 * 0,4343^2) = 0,492

d10 = 0,489 * е0,045^2 / 0,4343^2 = 0,494

d10 = 0,489 * е3*0,045^2 / (2 * 0,4343^2) = 0,467

6. Выводы

- Все три прибора показали отсутствие превышения ПДК (2 мг/м3 для алюминия), что позволяет сделать вывод об удовлетворительном состоянии воздуха в помещении.

- Согласно измеренной счетным концентрациям класс чистоты помещения:

P 9(1000000)

- Поскольку наибольшие значения получены при измерении концентрации аэрозоля в наиболее труднодоступных местах помещения, а значения снятые в основной части находятся полностью в пределах нормы,  можно заключить, что помещение удовлетворяет санитарным нормам, но требует более тщательной уборки.