Лабораторная работа №4

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ

 ОСЦИЛЛОГРАФА

Цель работы: изучение универсального электронно-лучевого осциллографа (ЭЛО); получение навыков работы с ЭЛО; овладение методикой осциллографирования  и измерение параметров непрерывных сигналов с помощью ЭЛО.

Методические указания к выполнению  лабораторной работы

1. Получение амплитудно–частотной характеристики (АЧХ) и фазочастотной характеристики делителя напряжения (ДН). Для проведения измерений используется двухканальный ЭЛО и генератор синусоидального напряжения низкой частоты (ГНЧ), подготовка к работе которых производится по инструкции по эксплуатации. Схема исследуемого резистивно-емкостного делителя напряжения представлена на рис.1. В работе измеряются параметры входных и выходных сигналов (рис.2.) Исследование проводится в следующем порядке: 

	
[image: image1.wmf]вход

выход

ДН


	
[image: image2.emf]h

1

h

2

l

t

l

U

вх

U

вых

φ



	Рис.1. Схема делителя напряжения
	Рис. 2. Осциллограммы напряжений


	
[image: image3.emf]вход выход

Генератор

сигналов

Осциллограф

ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ



	Рис.3. Схема измерения АЧХ и ФЧХ делителя напряжения


1) Включить генератор сигналов и ЭЛО. Собрать схему, как показано на рис.3 (сигнал с генератора подается на вход делителя напряжения, на канал Y1 ЭЛО подается сигнал со входа ДН, на канал Y2(X)– сигнал с выхода).
2) Выполнить следующие установки режимов работы ЭЛО:

- режим синхронизации (переключатель «Mode» панели «Trigger») – «Auto» (автоматическая развертка);

- источник синхронизации (переключатель «Source») – «Ch1» (канал 1);

- выбор входа каждого из каналов – «DC» (открытый вход);

- режим работы каналов (переключатель «Mode» панели «Vertical») – «Dual» (двухканальный);

- режим инверсии второго канала (кнопка «Ch2 inv») выключен (кнопка отжата).

В течение всего хода выполнения работ следует контролировать, чтобы ручка «SWP VAR» (растяжение изображения по горизонтали), а также ручки растяжения изображения по вертикали (находящиеся на переключателях «VOLTS/DIV» каналов ЭЛО) находились в крайних правых положениях. Кнопка «х10MAG» (10-кратное растяжение по горизонтали) должна быть отжата.
3) Подать от ГНЧ на вход ДН напряжение UBX = 1 В с частотой  f = 0,5 кГц.
4) Установить ручками «VOLTS/DIV» коэффициенты вертикального отклонения ЭЛО, характеризующие масштаб по вертикали (по напряжению) в каждом канале, KB1=1 B/дел., KB2=1 B/дел.,  а ручкой «Time/div» коэффициент развертки, характеризующий масштаб по горизонтали (по времени), KP =0,2 мс/дел, при необходимости добиться на экране неподвижного изображения напряжений на входе и выходе ДН (ручкой «Level» панели «Trigger»). Ручками «Position» соответствующих каналов совместить изображения по вертикали так, чтобы горизонтальная ось проходила посередине обеих синусоид (равенство положительной и отрицательной амплитуд) регулируя напряжение на выходе ГНЧ, установить значение амплитуды изображения выходного сигнала 3 дел.
5) Измерить по осциллограмме вертикальные h1 и h2 (дел.) и горизонтальные lT и l(  (дел.) размеры изображений (рис. 2.), где h1 и h2 характеризуют амплитуды сигналов, lt – длительность полупериода, lφ – фазовый сдвиг между сигналами. Занести результаты в табл.1.
Таблица 1

	f, кГц
	КВ2, В/дел
	h1, дел
	Um1, В
	h2, дел
	Um2, В
	Кр, мкс/дел
	lt, дел
	T, мкс
	l(, дел
	t(, мкс
	Кд
	(, град

	0.5
	1
	3
	3
	
	
	200
	
	
	
	
	
	

	1
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6) Повторить измерения при  f = 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200 кГц, поддерживая амплитуду сигнала постоянной и дискретно регулируя KP каждый раз таким образом, чтобы на экране умещался один период сигнала, а коэффициент вертикального отклонения канала Y2(X)КВ2 таким образом, чтобы вертикальный размер выходного сигнала h2 был не менее 1 деления. В случае изменения КВ2 проконтролировать равенство положительной и отрицательной амплитуд выходного сигнала и, при необходимости, скорректировать вертикальное положение осциллограммы ручкой «Level» канала Y2.
По результатам измерения вычислить значения амплитуд обоих сигналов Um1=h1·Kв1, Um2=h2·Kв2; период T=2·lt·KP, коэффициент деления KД = Um2 /Um1  и фазовый сдвиг между сигналами φ=180°·lφ/lt=360°·tφ/T, и занести их в табл.1. Построить на одном графике АЧХ ДН (зависимость KД от частоты), а на другом – ФЧХ ДН (зависимость φ от частоты).

2. Наблюдение формы кривой и измерение параметров напряжения на клеммах 2-3 выпрямителя.
 Исследование проводится в следующем порядке:

1) Собрать схему, как показано на рис.4.
2) Установить переключатель «Mode» панели «Vertical» в положение «Ch1» (одноканальный режим с использованием канала Y1).
3) Подать напряжение с клемм на 2-3 выпрямителя на вход Y1 ЭЛО, установить KB=5 B/дел, KP = 0,2 мс/дел, и добиться неподвижного изображения исследуемого сигнала на экране (рис.).
4) Зарисовать осциллограммы исследуемого сигнала при открытом (переключатель канала Y1 в положении “DC”) и закрытом (переключатель канала Y1 в положении “AC”) входе для определения постоянной составляющей напряжения U0.
5) Измерить по осциллограммам линейные размеры hпик (дел), lT (дел), h0 (дел), характеризующие соответственно амплитуду, длительность периода и постоянную составляющую сигнала. Рассчитать и записать пиковое значение напряжение Uпик=hпик·KВ, значение его постоянной составляющей U0=h0·Kв, период T=lt·KР и частоту f=1/T.
	
[image: image4.emf]Выпрямитель

Осциллограф



	Рис.4. Схема исследования выпрямителя


3. Проверка градуировки генератора по частоте. Проверка выполняется методом сравнения частоты fX проверяемого генератора ГНЧ с образцовой частотой f0=50 Гц (сеть переменного тока) с помощью ЭЛО при двух видах развертки: синусоидальной (по фигурам Лиссажу) и круговой. 

3.1. Получение фигур Лиссажу:

1) Собрать схему, как показано на рис.5. На вход Y2(X) синусоидальный сигнал с частотой f0 с вторичной обмотки сетевого трансформатора, а на вход Y1  – сигнал от ГНЧ напряжением Uг=1 В.
	
[image: image5.emf]220В

ФВ

Осциллограф

Генератор

сигналов

Фазовращатель



	Рис.5. Схема для получения фигур Лиссажу


2) Отключить генератор развертки, переключив ручку коэффициента развертки «Time/Div» в положение «X-Y», установить в каждом канале KB = 1 B/дел. В данном режиме по горизонтали луч ЭЛО управляется сигналом с транформатора, а по вертикали – сигналом с генератора. Регулируя напряжение на выходе ГНЧ, установить вертикальный размер изображения 4 дел.

3) установить на шкале ГНЧ поочередно значение частоты fX = 25; 50; 100; 150 Гц, плавной регулировкой fX добиться каждый раз неподвижного изображения фигуры Лиссажу и зарисовать осциллограммы.
4) определить число пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной линией – nв, число пересечений с горизонтальной линией – nг, причем обе указанные линии не должны переходить через узлы фигуры (рис.3), и занести результаты в табл.2.
Таблица 2

	fx, Гц
	F0, Гц
	nв
	nг
	fXД, Гц
	(f, Гц
	(f, %

	25
	50
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	

	150
	
	
	
	
	
	


4)
по результатам расчета определить действительное значение частоты генератора 
[image: image6.wmf]Г

ХД0

В

n

ff

n

=×

, оценить абсолютную Δf=fx-fxд, а также относительную


[image: image7.wmf]ХД

100%

f

f

f

D

d=×

,

(1)

погрешности градуировки его шкалы и занести данные в табл.2.

	
[image: image8.emf]1 2 3 4 5 6

1

2

n

в

=2 n

г

=6



	Рис.6. Фигура Лиссажу


3.2. Получение круговой развертки на экране ЭЛО:

Для получения круговой развертки следует подключить фазовращатель ФВ к входам Y1 и Y2(X) ЭЛО в соответствии со схемой (рис.7), установить KB = 1 B/дел и получить на экране фигуру в виде окружности.

Измерение частоты производится следующим образом:

1) Подать на вход канала управления яркостью луча (вход Z, находится на задней стенке ЭЛО) сигнал от ГНЧ напряжением Uг=10 В. В зависимости от полярности подаваемого на вход Z сигнала луч ЭЛО включается или выключается, таким образом, луч будет включаться/выключаться с частотой подаваемого сигнала.
2) Установить на шкале ГНЧ последовательно значение частоты fx=200; 250; 300; 400 Гц и, плавно регулируя частоту, добиться появления на окружности яркостных отметок, а требуемую контрастность обеспечить изменением яркости луча ЭЛО и амплитуды сигнала на выходе ГНЧ.
3) Зарисовать осциллограммы, определить количество яркостных меток на окружности nм и рассчитать для каждого значения fx, установленного на шкале ГНЧ, действительное значение его частоты fХД = nм ·f0, где f0 =50 Гц.
4) Оценить абсолютную и относительную погрешность градуировки шкалы ГНЧ по формуле (1) и занести данные в табл.3.

Таблица 3

	fx, Гц
	f0, Гц
	nм
	fXД, Гц
	(f, Гц
	(f, %

	200
	50
	
	
	
	

	250
	
	
	
	
	

	300
	
	
	
	
	

	400
	
	
	
	
	


	
[image: image9.emf]220В

ФВ

Канал Z

Осциллограф

Генератор

сигналов

Фазовращатель



	Рис.7. Схема включения для получения круговой развертки и яркостных меток


Контрольные вопросы

1. Поясните принцип действия ЭЛО по его функциональной схеме.

2. Расскажите о методике калибровки ЭЛО по каждому каналу.

3. Объясните назначение основных органов управления ЭЛО.

4. Как с помощью ЭЛО измерить амплитуду напряжения? Какие факторы определяют погрешность измерения?

5. Поясните принцип получения осциллограммы.

6. Перечислите способы измерения частоты с помощью ЭЛО.

7. Как получают фигуры Лиссажу на экране ЭЛО?

8. Поясните причину появления яркостных меток на круговой развертке при изменении частоты.

Литература [1, с.114-133; 2,с.221-233; 3, с.120-153]







_1233585178.vsd
h�

1�

h�

2�

l�

t�

�

l�

�
�

U�

���

U�

����


_1233603041.vsd
�����

������

�

�

��������� ���������

������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������� �����������


_1233603144.vsd
�

��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

220��

���

������������

��������� ���������


_1233604495.vsd
�

��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����� Z�

�

�

�

�

�

�

�

220��

���

�

�

�

������������

��������� ���������


_1233586294.vsd
�

�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

1�

2�

n�

��

=2�

n�

��

=6�


_1226697182.unknown

_1233336461.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������

������������


_1226697208.unknown

_1226239676.vsd
�����

������

���


