|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» |
| --- | --- |

Кафедра № 75

| Оценка___________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель _________________ | _________ | _____________________ |
| должность, уч степень, уч. звание, | подпись, | инициал и фамилия |
| «___» _____________2009 г |  |  |

Лабораторная работа  №  1

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

| Работу выполнил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студент __________ | ___________________ | _____________________ |
| группа, | подпись, | инициал и фамилия |
| «___» _____________2009 г |  |  |

Санкт-Петербург

2009 г.

Цель работы:

- изучение типовых вольтметров постоянного напряжения,

-  получение навыков проведения измерений постоянных напряжений и навыков градуировки вольтметров.

Порядок выполнения работы.

1.   Градуировка магнитоэлектрического вольтметра (Рис. 1).

Градуировка выполняется путем сравнения показаний αх градуируемого вольтметра (в делениях) с показаниями Uо вольтметра-эталона (в вольтах).

источник питания измерительной станции V V

Рис. 1. Схема градуировки вольтметра

Методика выполнения:

1. Включить мультиметр и источник питания измерительной станции.

2. Переключить мультиметр в режим измерения напряжения (“U”), выбрать кнопкой «DC Ω/AC(•)» режим измерения постоянного напряжения (на экране мультиметра не индицируется «AC»).

3. Убедиться, что кнопка «U/A» источника питания отжата (индицируется напряжение регулируемого источника).

4. Установить ручкой «Voltage» напряжение регулируемого источника равным 0 В.

5. Эталонный и градуируемый вольтметры одновременно подключить параллельно к клеммам регулируемого выхода источника питания измерительной станции.

6. Убедиться, что контрольный шунт градуируемого вольтметра отключен.

7. Изменением выходного напряжения источника питания следует установить стрелку градуируемого вольтметра последовательно на каждое оцифрованное деление шкалы, одновременно снимая показания мультиметра V0. Напряжение на вольтметрах изменяется с помощью ручки регулирования выходного напряжения «Voltage».

Результаты измерений записать в Таблицу 1.

8. По результатам измерений построить график градуировки. По оси абсцисс откладывать отсчет по шкале градуируемого вольтметра в делениях, а по оси ординат – показания эталонного вольтметра в вольтах.

Перед построением графика необходимо рассчитать его масштаб по осям абсцисс и ординат.

Для расчета предел допускаемой погрешности (класс точности) , % определить по шкале вольтметра.

Таблица 1

| Отсчет по шкале αx, дел. | Показания эталонного вольтметра U0, В |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 5 |  |
| 10 |  |
| 15 |  |
| 20 |  |
| 25 |  |
| 30 |  |
| 35 |  |
| 40 |  |
| 45 |  |
| 50 |  |

2. Измерение сопротивлений вольтметров.

Измерение производится косвенным методом по схеме, показанной на рис.2 и рис.3.

| Рис. 2. Схема измерения U1 | Рис. 3. Схема измерения U2 |
| --- | --- |

В работе необходимо измерить сопротивление градуируемого магнитоэлектрического вольтметра. Для измерения сопротивления вольтметра используется образцовый резистор R0, уже встроенный в лабораторный градуируемый вольтметр. Измерение производится в два этапа.

1) градуируемый вольтметр подключается непосредственно к клеммам регулируемого источника питания (рис.2), а значение напряжения с помощью регулируемого источника устанавливается равным или близким верхнему пределу измерения (50 дел). Это напряжение источника питания U1.

2) градуируемый вольтметр подключается к источнику напряжения через образцовый резистор R0 и измеряется напряжение U2 на клеммах вольтметра, согласно рис.3. Часть напряжения источника питания (измеренного в первом случае - U1) падает на сопротивлении R0, поэтому измеренное напряжение U2 будет меньше U1, т.к. U1 = U2 + UR0.   По полученным результатам измерений U1 и U2 с учетом значения R0 вычисляется сопротивление RB вольтметра.

Из эквивалентной схемы можно получить, что

После выполнения измерений следует вывести погрешность измерения RВ сопротивления вольтметра на основе формулы для косвенного метода измерений:

По полученной формуле необходимо сосчитать погрешность RВ сопротивления вольтметра:

Погрешность  образцового сопротивления считать равной . Погрешности измерения напряжений U1 и U2 вычислить по формуле:            , %,

где Uп – верхний предел измерения; U1,2 – показания вольтметра (U1 или U2); , % – предел допускаемой погрешности вольтметра (класс точности), указанный на шкале прибора. Результаты измерений и вычислений записать в Таблицу 2.

Таблица 2

| Тип вольтметра | Класс точности (%) | Показания |  | R0, Ом | Rв, Ом | Погрешности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1, дел. | U2, дел. |  |  | δU1 ,% | δU2 ,% | δRв ,% |
| Магнитоэлектрический |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Проверка режимов работы основных каскадов электронного блока.

Производится путем измерения постоянных напряжений в различных контрольных точках схемы, выведенных на переднюю панель электронного блока.

1. Измерить напряжение в каждой точке (между клеммой «корпус» блока и измеряемой точкой) мультиметром измерительной станции. Сопротивление вольтметра мультиметра равно 10 МОм, что значительно выше сопротивления участков цепи измеряемых точек, поэтому влиянием ответвления тока в цепь вольтметра мультиметра измерительной станции можно пренебречь.

2. Измерить напряжение в каждой точке дважды магнитоэлектрическим вольтметром. Первый раз – с отключенным шунтом, второй раз с подключенным шунтом. Для определения поправки на ответвления тока в цепь магнитоэлектрического вольтметра применяем метод контрольного шунта.

3. Сравнить данные измерений с шунтом и без шунта между собой в каждой из точек (от величины этой разности зависит, насколько сопротивление вольтметра влияет на результат измерения).

4. По результатам измерений рассчитать поправку C, пользуясь формулами:

В отдельных случаях, когда выполняется неравенство:    можно пользоваться приближенной формулой:

С≈Uизм-Uк.

Здесь Uизм  - результат измерения без шунта, Uк - контрольное измерение с подключенным параллельно вольтметру шунтом.

Причем вместо значений напряжения Uизм и Uк в формулу можно подставлять эквивалентные отсчеты изм или к.

5. Исправленный с помощью поправки отсчет  в делениях перевести по графику градуировки в напряжение в вольтах.

6. Результаты измерений и вычислений занести в Таблицу 3.

Таблица 3

| Точки схемы | Показания мультиметра, В | Показания магнитоэлектрического вольтметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсчеты |  | Поправка С, дел | Исправленный отсчет α = αизм+С | Напряжение, В |
|  |  | αизм, дел (без шунта) | αк, дел (с шунтом) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Выводы:

В ходе проведения лабораторной работы осуществлено:

1.

2.

3.

По результатам работы построены график и заполнены таблицы 1,2,3

Из анализа графика таблиц видно:

1.

2.

3.